# 青岛黑猫2024年2月梅特勒热重分析仪采购项目公开询价招标公告澄清说明

热重分析仪

技术协议

1.设备名称：热重分析仪

2.数量：1台

3.设备应用：

可用于完成材料的热稳定性、分解过程动力学、组分的定量分析、氧化反应和氧化稳定性、升华、蒸发、汽化、气体的吸附和解吸附、水分的吸附和解吸附行为、假性多晶态、居里温度的测定、分析产物溶剂溶解化合物的鉴定。

4. 设备工作条件：

4.1 环境温度：0～40℃

4.2 相对湿度：20～70％

4.3 电源规格：220V，50Hz

5.设备的技术指标和要求：

5.1 测温范围： 室温…1100℃，最高实验温度达到1100℃及以上。

5.2 温度准确度：  ≤±1℃ （全程）

5.3 升温速率：  0.02℃～250℃/min  最快升温速率须达到250℃/min或以上

5.4 炉体/天平冷却方式：水浴和风冷（恒温22±0.01℃），循环整个天平和炉体。

5.5 炉体类型：铑炉

5.6 冷却时间（1100℃降至100℃）:  氮气≤20min，氦气≤10min

5.7 样品重量&体积范围：  0～1000mg

5.8 天平灵敏度：  0.1µg

5.9 称量准确度：0.005%

5.10 称量精度：0.0025%

5.11 天平内置校准砝码个数： ≥ 2个

5.12 天平空白曲线重复性：    10ug（全程温度）

5.13 天平校准：开机自动校准

5.14炉体形式： 横式炉体，平行导向技术，后置式天平机构，天平避免污染，炉体清洁维护简单，消除传感器支架在炉体内热胀冷缩的影响。

5.15 自动浮力补偿：结果更快速、准确

5.16 允许实验气体：空气、氧气、氮气、氩气等惰性气体；

5.17 内置MFC气体控制模块，具有天平保护气、吹扫气、反应气多路气体控制及切换功能。

5.18 炉体开关采用红外遥感控制： 无振动、方便操作；

5.19 大屏幕参数显示、触摸屏技术、便于观察和控制

5.20 FlexCal柔性校准功能，升降温速率、坩埚、气氛等实验条件改变后无需重新校准；

5.21 主机与计算机采用网络接口联线，可实现网络远程操作和分析数据；

6. 主机、附件详细清单

6.1 软件：具备完整的测量控制和数据分析功能，包括高级热分析功能。可以进行多任务，同步测试和分析，可以在线即时分析，具备智能化帮助系统、宏记录功能、峰分离功能。配备中英文操作软件，能处理热失重曲线的质量变化标注单位% 或 mg、手动或自动标注失重台阶、质量-时间/温度标注、残余质量标注、可标注失重台阶的外推起始点和终止点、可对热失重曲线做一阶微分 DTG 和二阶微分，并可进行峰值温度标注等的分析和测试功能；数据输出除原始格式外，另提供兼容数据格式如 ASSIC、 TXT、 CSV、 EXCEL等。软件终身免费升级。

6.2 恒温冷却循环水浴槽（22±0.1℃）一台。

6.3 制样等工具1套、校准用标样1套。

6.4 内置砝码2只

6.5氧化铝坩埚100只

7. 售后服务：

7.1 安装调试与验收：免费提供用户现场安装调试。安装、调试将由供货方服务工程师完成，并进行操作试验，直至运行正常，满足技术要求的各项指标，为验收合格。用户技术人员全程参与。

7.2 设备保修期：自验收合格之日起一年内由供方免费维修。质保期内若仪器出现故障，免收任何费用。在质保期内若有更换或维修的部件，则该部件的质保期从更换修好之日起重新计算。

7.3 培训：提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。

7.4 售后服务：供货方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，在接到用户维修请求后，应在4小时内做出快速响应，并能在24小时内提供解决方案。

7.5 软件升级：仪器的软件提供终生免费升级

7.6.免费提供新用户培训名额2人/次，不限次数。

7.7.免费提供高级用户培训名额。（需参加过新用户培训或有一定技术基础）。

7.8.免费提供网络培训名额。

7.9.提供免费上门维护保养1次。