百万分之一天平技术条件

- 主要用途：样品称量

- 工作条件：40-80%RH，环境温度：10-40℃，适用电源：100 – 240V AC，50/60Hz 1A

- 技术参数

  - 量程：2.1g

  - 可读性：1μg

  - 典型重复性: 0.41 μg (5% Max) ，1 μg ( Max)

  - 线性：±3μg

  - 最小称量(U=1%,K=2)：0.082mg

  - 最小称量(USP)：0.82mg

  - 灵敏度温度漂移：1x10-6/Year xRt

  - 典型稳定时间：≤ 4.5S

  - 典型测量时间：≤8S

  - 秤盘尺寸: ∮16mm

  - 称量室尺寸：∮ 90 × 90 mm

- 主要特性与配置

  - 配备不低于7寸彩色超大触摸屏，主要信息参数，一目了然，屏幕两侧有红外感应，能实现左右手免接触操作。

  - 状态氛围灯和数字化智能管理器可以直观提示、报警、错误等状态信息；

  - ★内置内存，能存储海量数据，包括视屏、资料等等

  - 配备全自动内校功能，可自由选择由时间和/或温度来触发，校准记录可以存储和GLP格式打印，以便溯源；

  - ★可以自动测试天平的重复性误差；

  - 4级权限管理，多种登录方式（密码、RFID、指纹、面部识别），满足不同应用需求；

  - 可设置天平页面超时不工作自动退出，错误密码登录和登录延迟直至账户锁定；

  - 最小样品的称量及USP min能通过设定在屏幕上显示来提示操作者称量的样品是否大于USPmin；

  - 符合国际OIML以及中国计量检定规程JJG1036-2008要求；

  - 通过WIFI或热点，可实现手机、平板和电脑等同步无线连接和控制；

  - 一键式自动调水平功能，当天平自动感应到天平倾斜时，报警提示，按下按键即可自动调整水平，无需手动调整；

  - ★通过可编辑的红外感应器实现防风罩的打开，关闭，打印，去皮等功能；

  - 独立的数据库功能，可存储用户登录、称量、产品、环境条件、校准等信息，主屏可翻查最近的称量数据，可追踪完全满足法规要求。

  - 能永久的存储客户称重数据；

  - 防风罩防风罩涂有防静电涂层，减少外部静电的影响；

  - 内置多种应用程序：称量功能、计数称量、配料称量、统计称量、公式称量、百分比称量、移液器校准、PGC称量、SQC称量、固体和液体密度测定、差值称量、检重称量、峰值保持等。